- 广元市妇幼保健院

- 脑干听力筛查仪采购项目

- 竞争性谈判文件

项目编号：BJYCG-2015-004

项目名称：广元市妇幼保健院脑干听力筛查仪采购

2015年11月

第一部分  谈判邀请

广元市妇幼保健院拟对脑干听力筛查仪采购项目进行竞争性谈判采购，兹邀请符合采购要求的供应商参加谈判。

一、文件编号：BJYCG 2015-004

二、项目名称：脑干听力筛查采购项目

三、资金来源：自筹资金

四、谈判项目详细描述：见谈判文件第二部分

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1、具有独立法人资格的生产企业，独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照，组织机构代码，税务登记证；

2、非投标产品制造商须获得产品制造商针对本次项目的授权和售后服务承诺；

3、投标人为投标产品生产制造商应具有医疗器械生产许可证,投标人为非投标产品制造商应具有医疗器械经营许可证；

4、所投医疗设备须具有医疗器械产品注册证及注册登记表；

5、符合政府采购法第二十二条的相关规定；

6.本项目不接受联合体投标。

六、谈判文件发售（报名）时间、地点

本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和谈判活动开始时间：2015年11月24日下午15:00（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市妇幼保健院七楼学术厅

九、本谈判邀请在广元市妇幼保健院官网(http://www.gyfybj.cn)上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：广元市妇幼保健院

地    址：广元市利州区东坝滨河北路203号

联 系 人：潘先生

联系电话：0839-2850128

监督电话：0839-2850033

邮    编：628017

第二部分  项目内容及要求

- 采购内容

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脑干听力筛查仪 | 台 | 1 | 19.5万元 |

脑干听力筛查仪主要技术参数

设备名称：听力筛查仪  （原装进口）

技术参数：

一、通用

★测试方法    同一主机需具备TEOAE、DPOAE、自动听性脑干反应三种筛查方式

电池          6V 1500mAh , 可更换充电电池

充电器	自动快速充电，充电时间约为2小时

功率          最大1.2 W

电源管理      自动背光控制、自动关机、双重电池电压保护、省电装置

操作时间      满电后可操作时间> 10 小时

CPU           16 bit DSP（数字处理器）

AD/DA 转换器   双通道AD、双通道 DA

采样率         可调整

数据存储       128 kB内置闪存、实时时钟

通信接口       RS232接口，红外、调制解调器可选

显示           图像液晶显示屏，可切换背光补偿

声音           可提示按键音、信息和警告铃声

探头           超轻探头

★操作         所有操作均由实体按键完成

★数字输入     设备数字0至9均为单独实体按键，输入简单快捷

★字母输入     和数字按键共用九宫格设计，或采用字母全键盘设计

★适应年龄     新生儿、婴儿和儿童

二、瞬态诱发耳声发射听力筛查（TEOAE）功能要求

采样率         16 kHz

评估方法       二项式统计

刺激声         非线性click（短）声

刺激速率       约 60 Hz

显示           统计波形、测试进程、 TEOAE水平、噪音水平

按键功能       改变显示、重新开始、停止

三、畸变产物耳声发射听力筛查（DPOAE）功能要求

采样率          12.8 kHz

评估方法        相位统计

刺激声          纯音， f2/f1 = 1.2

帧长             512 样本

测试频率         f2 = 2, 2.5, 3.2, 4 kHz

显示             相位统计图表、测试进程、噪音

结果显示         所有测试强度和频率的pass/refer（通过/转诊） 结果

按键功能        跳过测试、重新开始测试、停止

四、听觉脑干诱发电位听力筛查（ABR）功能要求

采样率          10.2 kHz

评估方式        模板匹配的二项式计算方式

刺激声          35 dB nHL click（短）声（45/55 dB可选）

刺激频率        约 55 Hz

帧长            180 样本 / 18 ms

放大器增益      2000

放大器共模抑制比  > 100dB

输入偏置电流      < 10 nA

放大器噪音       10 nV / Hz at 1kHz

输入带宽         70 Hz, 4kHz

★ABR组成       筛查过程由设备独立完成，无需借助电脑或第三方硬件平台

陷波滤波器       digital, 在 50 Hz或 60 Hz时为-40dB（可户可调整)

电阻灵敏电流      5 App

电阻灵敏信号      1 kHz方波

电阻测试范围      1.99 KΩ

测试可接受阻抗      < 12 KΩ

阻抗监控          测试前、测试中定期展开阻抗检查

阻抗检查时可继续进行刺激

显示               统计图表、测试进程、EEG水平、ABR监测概率

按键功能           暂停、重新开始、停止

电极               水凝胶电极

五、探头

探头接口:          12-pin

探头线：           灵活轻巧、防尘设计、大约长度为 1m

频率响应：         200 Hz 至4.2 kHz （在1.5 cm3 的测试腔中）

扬声器：           类型：高保真

信号带宽： 1.7 bis 4.8 kHz

额定阻抗 (1 kHz时)：1,500 Ω

额定直流电阻：375Ω

麦克风：           类型：极化处理

预处理信号带宽：1.7 至 6.5 kHz

前端灵敏度：约-55dB rel.1V/ bar (0.1 N/m2)

输出阻抗： 2,800 至 6,800Ω(4,400 nominal)

工作电压： 0.9 至 20 V直流电

六、充电器

前端数据：        100 - 240 V AC +/- 10%

50 - 60 Hz, 200 mA

操作温度范围：     0 - 40°C (32 - 104°F)

存储温度范围：     -40 - +70°C (-40 - 158 °F)

快速充电：         800mA +/- 6%

消流充电：         21mA +/-15%

最大充电时间：     2 1/2小时 +/- 12%

充电控制：         每107秒测量电池电压

二、质量要求

1、应保证提供的设备是全新的、未使用过的。

2、质量必须符合国家行业或企业规定的技术质量标准，使用的材料应是合格并符合国家规定的环保标准。

3、应保证设备运输途中的安全性，设备安装必须满足采购单位的要求。

二、售后服务

1、在规定的质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料等缺陷造成的任何缺陷或故障负责。

2、出现上述情况，成交供应商应免费负责修理或更换缺陷的部件或整体。

3、 设备安装调试、技术及操作培训满足采购单位要求。并定期免费提供设备的校验报告。

三、验收方式

1、采购方负责组织对中标产品严格按相关要求进行验收，不符合标准，不予验收。

2、对未通过验收产品的安全（损坏、丢失等）采购方不负任何责任。

四、付款方式

投标产品验收合格后付款95%，一年后无质量问题付款5%。

五、报价要求

1、报价（含所有附属配件）包含货物运输、安装、调试、税金等一切费用。

2、在一年（每年1月1日至12月31日）之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

3、本项目预算控制价为19.5万元，书面报价不得超过控制价。

六、其他有关要求

1、由成交供应商与采购人签订采购合同一式四份。

2、采购人验收合格后出具《采购项目验收合格意见书》一式四份。成交供应商凭《采购项目验收合格意见书》到广元市妇幼保健院办理保证金退付。不按合同履行义务的，履约保证金不予退还。

3、成交供应商持《采购合同》、《采购项目验收合格意见书》等手续按合同规定办理货款支付事宜。

第三部分   供应商须知

一、报价注意事项

1、请供应商于北京时间2015年11月24日下午15：00分前将报价文件在采购现场递交，逾期送达的报价文件不予受理。

2、请供应商将报价文件密封好后，并在密封口上加盖单位公章。

3、报价文件须由法定代表人或委托代理人亲笔签署或印签、加盖法人单位公章的，报价方应按规定签字或应印签和加盖公章。

4、报价文件的制作需统一用A4幅面纸打印并装订成册（正本1份，副本4份），报价文件中的报价金额（含小写和大写）可以用不褪色的蓝黑或碳素墨水书写，但报价金额不得涂改。报价大小写不一致时，以大写为准。单价与总价不一致时，以单价为准,小数点有明显错误的，以总价为准，并据以修改单价。

6、报价文件从采购活动之日起，有效期为60天。

7、本次谈判不缴纳谈判保证金。

8、本次谈判采购项目应邀请不少于三家的供应商参与谈判。

- 9、本次采购活动应由报价方法定代表人参加并携带其有效身份证件，如法定代表人不能参加，委托代理人须携带法定代表人授权委托书和有效身份证件。

10、报价文件的组成部分：

（1）法定代表人授权委托书；（法定代表人亲临现场除外，格式见附件1）

（2）报价函；（格式见附件2）

(3）报价明细表；（格式见附件3）

（4）能满足项目需求、功能、技术等方面的详细描述及应答

(5）报价人需要加以说明的其它内容，包括企业情况简介等；

(6）报价人的相关证明文件（营业执照、国税或地税登记证、组织机构代码、药品经营许可证等副本复印件及授权委托书原件，）加盖投标人鲜章。

- 11、活动开始后，由我单位工作人员当众拆封，宣读报价，同时查验法人代表或委托代理人的身份证件。

12、谈判程序及注意事项

（1）由广元市妇幼保健院对报价人的报价文件当众拆封，并宣读报价方的书面报价。

（2）对报价方参与采购活动的法人代表或授权人进行身份验证。

（3）报价方在谈判过程中可对报价文件中的内容进行修改和补充，包括报价和相关承诺等，但最终报价金额不能超过其书面报价。

（4）报价方修改的内容必须以书面形式予以承诺，并由法人代表或授权代表签字。

- 二、有关说明

1、成交供应商的确定：由谈判小组现场直接确定是否成交。

2、成交供应商确定后，采购按规定发出成交通知书，成交通知书作为签订合同的依据，成交供应商应按成交通知书的规定与采购单位签订采购合同（一式四份）。

3、成交通知书发出后，成交供应商放弃成交项目的，应依法承担法律责任。

4、该项目由采购单位自行组织货物验收。

第四部分  附   件

附件1：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

广元市妇幼保健院：

兹委托             参加贵单位组织的广元市妇幼保健院采购(项目编号：BJYCG-2015-04)活动，全权代表我单位处理报价有关事宜。委托代理人情况如下：

姓名：

性别：

职务：

身份证号：

电话：

单位名称（公章）               法定代表人（签字或印鉴）

年   月   日

说明：法定代表人亲自到场参加报价，不用委托书

附件2：报价函（格式）

报   价   函

致：广元市妇幼保健院：

根据贵方对广元市妇幼保健院采购项目（项目编号：BJYCG -2015-04）的谈判采购邀请，我方现提交报价文件正本1份，副本4份，并据此宣布如下：

（1）总报价为人民币（大写）              ，（小写）         。

该报价包含货物以及货物运输、税金、安装、调试以及维护的一切费用。

（2）我方接受谈判文件中规定的所有内容。

（3）我方保证本次所提供的所有资料是真实的，合法的。

（4）如果我方成交但未经广元市妇幼保健院同意而违背报价文件及承诺或拖延、拒签合同，我方愿接受《政府采购法》、《合同法》和谈判文件中规定的相关处罚。

（5）正式通讯地址为：

地址：                         邮编：

报价方法定代表人或委托代理人（签字或印鉴）：

电话：

报价方：（公章）：

日期：

附件3：

报价明细表（格式）

投标人：（公章）：

| 类别 | 药品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | （小写） |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |

注：序号及名称应严格按照采购内容和要求的序号和名称填写

附件4：报价文件封面格式

报 价 文 件

项目编号：

项目名称：

报价人名称：