- 广元市妇幼保健院全自动洗板机

- 采购项目

- 竞争性谈判文件

项目编号：BJYCG-2016-001

项目名称：广元市妇幼保健院全自动洗板机采购

2016年3月

第一部分  谈判邀请

广元市妇幼保健院拟对全自动洗板机采购项目进行竞争性谈判采购，兹邀请符合采购要求的供应商参加谈判。

一、文件编号：BJYCG 2016-001

二、项目名称：全自动洗板机采购项目

三、资金来源：自筹资金

四、谈判项目详细描述：见谈判文件第二部分

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1、具有独立法人资格的生产企业，独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照，组织机构代码，税务登记证；

2、非投标产品制造商须获得产品制造商或总代理针对本次项目的授权和售后服务承诺；

3、投标人为投标产品生产制造商应具有医疗器械生产许可证,投标人为非投标产品制造商应具有医疗器械经营许可证；

4、所投医疗设备须具有医疗器械产品注册证及注册登记表；

5、符合政府采购法第二十二条的相关规定；

6.本项目不接受联合体投标。

六、谈判文件发售（报名）时间、地点

本次谈判文件由供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件。

七、响应文件递交截止时间和谈判活动开始时间：2016年3月17日下午14:30（北京时间）。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前半小时内送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次谈判不接受邮寄的响应文件。

八、谈判地点：广元市妇幼保健院七楼学术厅

九、本谈判邀请在广元市妇幼保健院官网(http://www.gyfybj.cn)上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：广元市妇幼保健院

地    址：广元市利州区东坝滨河北路203号

联 系 人：潘先生

联系电话：0839-2850128

监督电话：0839-2850033

邮    编：628017

第二部分  项目内容及要求

- 采购内容

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动洗板机 | 台 | 1 | 5万元 |

全自动洗板机参数

1、仪器具有开机自动清洗功能、独特的滤网功能及清洗头拆洗功能，能有效避免堵孔；

2、洗板模式：可采用逐行、隔行、任意行及单板、双板、多板三种模式；

3、稳定性：开机0小时、4小时、8小时分别进行洗板，残余量均应≤1ul/孔；

4、重复性：每次洗板整板注液量误差≤5%；

5、注液均匀性：酶标板中各孔之间清洗液注入量的均匀性≤±3%；

6、洗液残余量：洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量≤1ul/孔；

7、防溢液功能：仪器具有防溢液功能，当注液过量时多余洗液会自动被吸走；

8、振板功能：仪器具有振板功能，振板时间可在0s -999s内任意设置；

9、板型选择功能：仪器可对平底，V型底，U型底酶标板进行洗涤；

10、管路冲洗功能：仪器具有对管路冲洗的功能；

11、报警功能：具有液面感应功能和故障自动报警功能，仪器的废液瓶满后会自动报警；

12、吸液时间可调功能：可以在0-5000ms内任意设置吸液时间（两点吸液功能的第二点吸液时间）；

13、仪器的循环次数可以在1次-250次任意设置；

14、每孔注液量：每孔的注液量在0ul-3000ul范围内连续可调，步进50ul；

15、单吸液功能：仪器具有单吸液（不注液）功能；

16、换液（预洗）功能：仪器具有换液（预洗）功能，在0s-600s时间范围内可任意设置；

17、报警功能：具有液面感应功能和故障自动报警功能，仪器的废液瓶满后会自动报警；

18、存储程序：仪器具有预先存储洗板程序的功能，最多可存储500个洗板程序；

19、彩色液晶触摸大操作屏；

二、质量要求

1、应保证提供的设备是全新的、未使用过的。

2、质量必须符合国家行业或企业规定的技术质量标准，使用的材料应是合格并符合国家规定的环保标准。

3、应保证设备运输途中的安全性，设备安装必须满足采购单位的要求。

三、售后服务

1、设备保修1年，终身维护。

2、维修响应时间：2小时响应，48小时未解决问题提供备用机。

3、在规定的质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料等缺陷造成的任何缺陷或故障负责。

4、出现上述情况，成交供应商应免费负责修理或更换缺陷的部件或整体。

5、 设备安装调试、技术及操作培训满足采购单位要求。并定期免费提供设备的校验报告。

四、验收方式

1、采购方负责组织对中标产品严格按相关要求进行验收，不符合标准，不予验收。

2、对未通过验收产品的安全（损坏、丢失等）采购方不负任何责任。

五、付款方式

投标产品验收合格后付款95%，一年后无质量问题付款5%。

六、报价要求

1、报价（含所有附属配件）包含货物运输、安装、调试、税金等一切费用。

2、在一年（每年1月1日至12月31日）之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

3、本项目预算控制价为5万元，书面报价不得超过控制价。

七、其他有关要求

1、由成交供应商与采购人签订采购合同一式四份。

2、采购人验收合格后出具《采购项目验收合格意见书》一式四份。成交供应商凭《采购项目验收合格意见书》到广元市妇幼保健院办理保证金退付。不按合同履行义务的，履约保证金不予退还。

3、成交供应商持《采购合同》、《采购项目验收合格意见书》等手续按合同规定办理货款支付事宜。

第三部分   供应商须知

一、报价注意事项

1、请供应商于北京时间2016年3月14日下午14：30分前将报价文件在采购现场递交，逾期送达的报价文件不予受理。

2、请供应商将报价文件密封好后，并在密封口上加盖单位公章。

3、报价文件须由法定代表人或委托代理人亲笔签署或印签、加盖法人单位公章的，报价方应按规定签字或应印签和加盖公章。

4、报价文件的制作需统一用A4幅面纸打印并装订成册（正本1份，副本4份），报价文件中的报价金额（含小写和大写）可以用不褪色的蓝黑或碳素墨水书写，但报价金额不得涂改。报价大小写不一致时，以大写为准。单价与总价不一致时，以单价为准,小数点有明显错误的，以总价为准，并据以修改单价。

5、报价文件从采购活动之日起，有效期为60天。

6、本次谈判不缴纳谈判保证金。

7、本次谈判采购项目应邀请不少于三家的供应商参与谈判。

- 8、本次采购活动应由报价方法定代表人参加并携带其有效身份证件，如法定代表人不能参加，委托代理人须携带法定代表人授权委托书和有效身份证件。

9、报价文件的组成部分：

（1）法定代表人授权委托书；（法定代表人亲临现场除外，格式见附件1）

（2）报价函；（格式见附件2）

(3）报价明细表；（格式见附件3）

（4）能满足项目需求、功能、技术等方面的详细描述及应答

(5）报价人需要加以说明的其它内容，包括企业情况简介等；

(6）报价人的相关证明文件（营业执照、国税或地税登记证、组织机构代码、医疗器械经营许可证等副本复印件及授权委托书原件，）加盖投标人鲜章。

- 10、活动开始后，由我单位工作人员当众拆封，宣读报价，同时查验法人代表或委托代理人的身份证件。

11、谈判程序及注意事项

（1）由广元市妇幼保健院对报价人的报价文件当众拆封，并宣读报价方的书面报价。

（2）对报价方参与采购活动的法人代表或授权人进行身份验证。

（3）报价方在谈判过程中可对报价文件中的内容进行修改和补充，包括报价和相关承诺等，但最终报价金额不能超过其书面报价。

（4）报价方修改的内容必须以书面形式予以承诺，并由法人代表或授权代表签字。

- 二、有关说明

1、成交供应商的确定：由谈判小组现场直接确定是否成交。

2、成交供应商确定后，采购按规定发出成交通知书，成交通知书作为签订合同的依据，成交供应商应按成交通知书的规定与采购单位签订采购合同（一式四份）。

3、成交通知书发出后，成交供应商放弃成交项目的，应依法承担法律责任。

4、该项目由采购单位自行组织货物验收。

第四部分  附   件

附件1：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

广元市妇幼保健院：

兹委托             参加贵单位组织的广元市妇幼保健院采购(项目编号：BJYCG-2016-001)活动，全权代表我单位处理报价有关事宜。委托代理人情况如下：

姓名：

性别：

职务：

身份证号：

电话：

单位名称（公章）               法定代表人（签字或印鉴）

年   月   日

说明：法定代表人亲自到场参加报价，不用委托书

附件2：报价函（格式）

报   价   函

致：广元市妇幼保健院：

根据贵方对广元市妇幼保健院采购项目（项目编号：BJYCG -2016-001）的谈判采购邀请，我方现提交报价文件正本1份，副本4份，并据此宣布如下：

（1）总报价为人民币（大写）              ，（小写）         。

该报价包含货物以及货物运输、税金、安装、调试以及维护的一切费用。

（2）我方接受谈判文件中规定的所有内容。

（3）我方保证本次所提供的所有资料是真实的，合法的。

（4）如果我方成交但未经广元市妇幼保健院同意而违背报价文件及承诺或拖延、拒签合同，我方愿接受《政府采购法》、《合同法》和谈判文件中规定的相关处罚。

（5）正式通讯地址为：

地址：                         邮编：

报价方法定代表人或委托代理人（签字或印鉴）：

电话：

报价方：（公章）：

日期：

附件3：

报价明细表（格式）

投标人：（公章）：

| 类别 | 药品名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | （小写） |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |

注：序号及名称应严格按照采购内容和要求的序号和名称填写

附件4：报价文件封面格式

报 价 文 件

项目编号：

项目名称：

报价人名称：