广元市妇幼保健院

拟采精液分析仪采购需求

一、拟采标的及数量：全自动精液分析仪一台

- 拟采预算价：20万

三、拟采功能需求

※1、能做室内质控；

※2、自动化程度高，能实现全流程智能化；

3、能自动扫描对焦，相差显微镜成像；

4、能自动判断精液是否液化；

5、精子浓度的测量误差±10%以内；

6、单个样本的图像计算分析时间≤1分钟；

7、加样准确度误差±6%，变异系数≤3%；

8、能自动识别除精液之外的其他异常细胞；

9、对标本的孵育、检测必须在37℃恒温条件下进行；

※10、能对接医院HIS系统出报告，报告内容能根据医院要求调整；

※11、产品应遵循WHO《人类精液检查与处理实验室手册》（第五版）；

12、核心参数要求提供佐证资料（包括检测报告或原厂彩页资料或其他有效资料等），否则不予认定。

四、商务要求

- 项目完成时间：60天

- 安装地点：采购单位指定地点

3、质保三年；

4、付款方式：设备到货安装调试试用期满，经验收合格，接到有效票据后先支付95%的合同货款，留5%作为质保金，待质保期满科室再次验收设备无重大质量问题后无息退还。

5、免费培训至科室人员会操作使用，常规维护，保养等。

6、提供售后维修网点，维修人员、联系方式。

5、耗材配送要求按国家/行业标准执行。