附件2：

广元市妇幼保健院新生儿暖箱采购需求

一、采购标的及数量：新生儿暖箱5台

二、采购控制价：3.7万/台，共18.5万元

三、采购需求

※1、有箱温和肤温控制功能。箱温控温范围在 25  至 37  摄氏度内，肤温控温范围在 34 至 37 摄氏度内，开机后升温时间小于或等于  30 分钟。

※2、湿度控制在： 30-95% 。

3、婴儿床可倾斜角度±12度可调。

4、舱内噪声小于或等于  45 分贝。

5、能对断电、传感器故障、超温、风道循环、缺水等故障报警；

6、配上下黄疸照射装置，光源为LED灯。上黄疸装置为移动式，有效表面内的最高胆红素总辐照度大于等于3.5mW/平方厘米；下黄疸装置有效表面内的最高胆红素总辐照度大于等于1.3mW/平方厘米。

7、暖箱门为单层。

※8、使用期限大于等于8年。

9、培养箱温度与平均培养箱温度之差不大于0.5℃。

10、平均培养箱温度与控制温度之差不大于±1.5℃

四、商务要求

- 项目完成时间：60天

- 安装地点：采购单位指定地点

3、质保三年；

4、付款方式：设备到货安装调试试用期满，经验收合格，接到有效票据后先支付95%的合同货款，留5%作为质保金，待质保期满，设备无重大质量问题后无息退还。

5、免费培训至科室人员会操作使用，每年巡检维护保养2次。

6、故障处理响应时间30分钟，60分钟内提供解决方案，48小时内派人现场处理故障，质保期后的维修零配件费用保证低于市场价20%。

6、提供川内/市内售后维修网点，维修人员、联系方式。